拟流式考核内容

- 开机

1）检查鞘液桶，确认： *鞘液充满状态（3 升） *桶外壁无残留液体 *盖紧黑盖 *管路通畅，密闭，无扭曲。

2)检查废液桶，确认： *废液桶外壁无残留液体 *管路畅通，密闭，无扭曲。

3)插上电源，依次打开稳压器，流式细胞仪及电脑四个开关以确保仪器与计算机之间的正常通讯。

4)气压阀置于加压位置，并排除管道中气泡。

5)等待机器处于HI-Run预热 5-10 分钟后，按键 Prime 排气后，开始实验。

2.基本操作程序

1）从Acquire菜单中选择Connect to Cytometer，出现Acqusition Control对话框，将其拖至空白区。

2）启动CekkQuestPro软件。

3）从Acquire菜单中选择Parameter Description，出现Parameter Description对话框，点击Directory后的Change键，出现对话框，选择或创建保存自己数据的文件夹。

4）从Acquire菜单中选择Counter，出现Counter计数框。

5）从Acquire菜单中选择Acquisition & Storage，从Acquisition will step where设置收集的细胞数量（当收集细胞数达到该设置时自动停止）。

6）从Cytometer菜单选择Detector/Amps，出现Detector/Amps窗口，FSC和SSC在Mode上对应区域选择lin，其他通道选择Log。

7）从工具板中选择自己所需要的散点图：点击散点图图标，在实验文件的空白区点击后拖动对角线至所需大小，出现散点图对话框，点击Plot Type，选择aqusition-Annlysis。根据实验需求同样操作画出自己所需的所有散点图数量。8）在第一张点图（默认X轴为FSC和Y为轴SSC）上圈门R1，第二张图X，Y轴选择实验所需通道，点击Format Dot Plot窗口的Gate并选择G1=R1，其他点图的设置操作同上，如做四染，勾选Detector/Amps窗口的Four Color。

9）上样品前进行需要将细胞过滤200目筛网，细胞浓度控制在5x10^5到1x10^6/ml (观察计数Counter不要超过3000/s)

10）调电压：先在Acqusition Control对话框勾选Setup，上样，流式细胞仪选择RUN，电脑点击Acqusition Control对话框的acquire，散点图出现信号，通过调节Detector/Amps对话框中的Amp Gain 对应通道的电压，使得点图上的信号处于所圈的门内。

11）调补偿：如调节FL2对FL1的补偿。从 Cytometer 菜单中选择 Compensation，上单染FITC的样品，调节 FL2-%FL1使 FITC+细胞在 FL1/FL2点图的右下象限。同理，调节FL1对FL2的补偿，上单染PE，调节 FL1-%FL2使 PE+细胞在 FL1/FL2点图的左上象限。

12）点击Acqusition Control对话框Pause，点击按仪器的STANDBY。

14）上样：选择Parameter Description对话框中的File，点击Change，对所上样品命名，并将Acqusition Control对话框Setup的勾选取消。

15）流式细胞仪选择RUN，电脑点击Acqusition Control对话框的acquire进行信号收集，结束后流式细胞仪点击STANDBY。用蒸馏水清洗后继续下一个样品的分析。

3.流式细胞仪清洗及关机

每天实验结束后，为了防止管路堵塞或残留有荧光染料，造成交叉污染，应在上样管中加入次氯酸钠浓度为 10%的漂白剂清洗上样针和流动室，然后再用蒸馏水清洗干净。在使用了一些荧光染（如 PI、AO、TO等）后，需要立即进行加样针的清洁。

漂白剂清洗液滴存留系统 DCT和进样针 SIT：

(1) 仪器处于 RUN状态，Falcon样本管中加入 3mL 10%漂白剂，加在上样针位置。

(2) 将样品支撑架置于旁位，真空泵启动，清洗外管，即清洗液滴存留系统约 1分钟。

(3) 将样品支撑架置于中位，流速为 HI，清洗进样针内管约 5分钟。

蒸馏水清洗液滴存留系统 DCT和进样针 SIT：

(1) 仪器处于 RUN状态，Falcon样本管中加入 3mL 双蒸水，加在上样针位置。

(2) 将样品支撑架置于旁位，真空泵启动，清洗外管约 1分钟。

(3) 将样品支撑架置于中位，流速为 HI，清洗进样针内管约 5分钟。

(4) 选择 Standby模式。

(5) 检查上样管内剩余的蒸馏水，不应超过 1ml。

注：如果上样管中剩余蒸馏水多于 1mL，就有可能造成鞘液反流、溢出。

(6) 确认实验完毕，退出所有应用软件，流式细胞仪选择Standby 10分钟，拷数据，之后依次关闭电脑，流式细胞仪,稳压器，将调至气压阀置于非加压位置。

注意上样管位置的样本管中盛有蒸馏水，防止上样针产生结晶。

（7）使用结束后将废液倒入废液桶，清理垃圾并登记后方可离开。

考核形式及预约规定：

由于FACSCalibur流式细胞仪比较老旧，容易损坏，同时又操作繁琐。因此，为避免造成不可挽回的损失，实验室将对申请使用者进行严格考核。

现对申请者进行如下的考核及预约规定：

- 在不上机操作的情况下，详细并熟练讲述流式细胞仪所有操作流程。

- 预约时间为周一—周五上午9点到11点，下午14点到17点。上午和下午最后操作者进行清洗关机。

- 应按需求预约时间，不可多占用时间，原则上6个样品预约30min，多约时间不使用则按30min/6个样计算。

- 操作者必须是预约者，如发现借用或者转让其他人（特别是未通过考核的人），实验室将取消其3个月的预约及使用资格。

- 如使用仪器过程因违规操作而造成仪器损坏者，一律维修费用追究到个人。

- 使用完后进行登记。